2025陆丰市人民医院视频眼震图仪采购项目

## 市场调查询价

陆丰市人民医院

2025年3月

1、采购需求

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 视频眼震图仪 | - 1 | - 台 |

2、技术参数及性能指标

- 视频眼震图仪

- 主要用途：用于记录眼震及眼动轨迹，辅助诊断眩晕症。

- 一、主机眼罩：

- 1、双眼设计，可以完成左、右双眼的检查。

- 2、瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置.

- 3、眼球追踪：实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面。

- 4、固视抑制功能：具备固视抑制灯。

- 二、软件功能要求：

- 1、试验模块：校准试验、自发性眼震试验、静态位置试验、动态位置试验、温度（冷热）试验、凝视试验、扫视试验、平稳追踪试验、视动试验、自定义试验。

- 2、基本要求：自主研发诊断软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能。

- 3、可描记和分析眼球水平、垂直、扭转（旋转）曲线，并且出具眼震报告。

- 4、分析功能：每个试验可以单独获取的眼震数据，并进行独立分析；具备精确的眼震分析图；可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度。

- 三、其他要求：

- 1、内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。

- 2、诊断报告：可单独打印每个试验的分析数据图以及医生的初诊结果。

- 3、语言：中文、英文。

- 四、基本配置及配件要求：

- 主机眼罩1个、

- 品牌电脑工作站1套、

- 品牌打印机1套、

- LED视靶（50寸）1台、

- USB扩展器1个、

- 摄像头1个。

2025陆丰市人民医院视频眼震图仪采购项目市场询价表

询价单位：陆丰市人民医院

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频眼震图仪 | 台 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

被询价单位(章）：

报价人：

年   月  日